## rekapitulace
Příloha č.1 ke kupní smlouvě
Dodávka zdravotnické techniky
Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
Dodavatel:
Rekapitulace cenové nabídky
část | popis položky | a) kupní cena smluvní bez DPH | b) pozáruční servis bez DPH | b1) dopravné bez DPH | b2) servisní práce bez DPH | b3) pravidelná OÚ (PBTK) bez DPH | Seznam komponentů a prvků, vč. počtu kusů, které bude nutné vyměnit po dobu trvání pozáručního servisu | Výsledná cena pro hodnocení nabídek
1. | Přístroj pro aplikaci elektroléčebných proudů + vakuová jednotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Přístroj pro neuro-fyzikální rehabilitaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Přístroj pro vakuově kompresní terapii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Motorová dlaha na horní končetiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Terapeutický laser včetně sondy a sprchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Terapeutický laser včetně scanneru - bezobslužný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Čtyřkomorová galvanická lázeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Terapeutický ultrazvuk s hands free ultrazvukovou hlavicí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nabídková cena hodinové sazby servisních prací vyžádáných Kupujícím nad rámec kupní smlouy četně dopravy bez DPH |  |  |  |  | Kč
Vysvětlení k cenám:
a) | kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky (vyplňuje se na samostatných listech)
b) | pozáruční servis (po dobu 48 měsíců) - vyplňuje se na samostatných listech
b1) | dopravné - cena za celou dobu trvání pozáručního servisu
b2) | servisní práce - cena celou dobu trvání pozáručního servisu
b3) | pravidelná OÚ - (PBTK - pravidelné bezpečnostní technické kontroly za celou dobu trvání pozáručního servisu)
komponenty s kratší záruční dobou - vyplňuje se v samostatném listě
Dodavatel vyplní takto označená pole:
v
datum
jméno a příjmení oprávněného zástupce dodavatele
postavení zástupce u dodavatele
vlastnoruční podpis

## část 1 technická specif.
Část 1
Přístroj pro aplikaci elektroléčebných proudů + vakuová jednotka pro aplikaci středofrekvenčních proudů
- barevný dotykový LCD displej
- otočná a naklápěcí hlava přístroje
- možnost přenesení dat a terapií na USB
- 2 nezávislé kanály pro elektroterapii
- klinické protokoly s terapiemi
- volné uživatelské pozice pro ukládání vlastních terapií
- anatomická knihovna, obsahující informace o indikacích včetně anatomických obrázků pro optimální vysvětlení dané terapie
- veškeré příslušenství pro provoz elektroterapie
- EMG modul zabudovaný do přístroje
- povrchová elektromyografie s možností elektrostimulace
- zpětná vazba svalové aktivity reagující na podněty
- grafické znázornění dat z EMG na dispeji
- pojízdný stolek s ukládacími zásuvkami
- zabudovaný modul vakuové jednotky ve stolku
- kontinuální i pulzní režim
- veškeré příslušenství pro provoz vakuové jednotky
- možnost nastavení intenzity přisátí
- možnost rozšíření o další moduly (3. a 4. kanál elektroterapie, laser)
- možnost nízkofrekvenčních, středofrekvenčních a stimulačních proudů, vektorové pole
- připojení k vakuové jednotce
- možnost individualizace jednotlivých programů v průběhu konkrétního využití přístroje
- uživatelská vlídnost, intuitivní ovládání
- možnost změny základního nastavení programu
- více předdefinovaných programů pulzace vakuové jednotky
- tichý chod a snadná obsluha
- možnost volby dalších rozměrů vakuových elektrod a houbiček
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## část 2 technická specif.
Část 2
Přístroj pro neuro-fyzikální rehabilitaci
Přístroj pro neuro-fyzikální rehabilitaci pro zlepšení mobility flexibility, fyzické kondice a zpevnění hlubokého stabilizačního systému
- možnost cvičení ve stoje, lehu, kleku
- elisférický pohyb
- funkce snadného nástupu
- možnost individualizace jednotlivých programů v průběhu konkrétního využití přístroje
- možnost změny základního nastavení stroje
- nosnost min. 200 kg
- barevný dotykový dispej
- max. šířka 130 cm x max. hloubka 130 cm (limitovaný prostor)
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## část 3 technická specif.
Část 3
Přístroj pro vakuově kompresní terapii
Přístroj pro vakuově-kompresní terapii pro léčbu poruch prokrvených končetin, jejich váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky.
- možnost individualizace jednotlivých programů v průběhu konkrétního využití přístroje
- možnost změny základního nastavení přístroje
- databáze předprogramovaných procedur
- motorický pohon válce včetně axiálního pohybu válce
- spec. aplikační křeslo přímo určené k přístroji výrobcem (výškově stavitelné, polohovatelné ve více směrech), nosnost min. 150 kg
- v základní výbavě min. 2 náhradní sady těsnících pryžových manžet s vyšší elasticitou
- počítačem řízený průběh procedury
- strojní podpora polohování pacienta
- uživatelská vlídnost
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## část 4 technická specif.
Část 4
Motorová dlaha na horní končetiny
Přístroj k pasivnímu procvičování ramenního kloubu po úrazech, operacích, chronických bolestivých stavech.
- 2 nezávislé hnací jednotky
- možnost přestavby pro levostrannou i pravostrannou rehabilitaci
- dostatečně odolná konstrukce pro velké vytížení přístroje
- asynchronní a synchronní chod motorů, možnost izolovaných pohybů
- anteverse - retroverze
- snadné nastavení a přizpůsobení rozměrům pacienta
- možnost okamžitého vypnutí motodlahy pacientem - dálkový ovladač
- oscilace
- bezpečnostní prvek - zpětný chod
- protažení - pomalé navýšení maximálního rozsahu pohybu
- postupné zvyšování pohybu - zahřívací program
- pauzy v krajních polohách
- snadná mobilita celého zařízení
- rozsah pohybu extenze min. 20°, rozsah pohybu flexe min. 170°
- volitelná rychlost ve více úrovních
- rozsah pohybu vnitřní rotace min. 80° a rozsah pohybu vnější rotace min 80°
- horizontální ADD min 30°, ABD min 110°
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## část 5 technická specif.
Část 5
Terapeutický laser včetně sondy a clusterového/sprchového aplikátoru
Laserový přístroj pro aplikaci laseru umožňující dosažení biologických účinků očekávaných od laserové terapie s použitím 2 aplikátorů (sonda, sprcha)
- laser 3B třídy
- min. 2 nezávislé kanály
- barevný dotykový displej
- možnost změny základního nastavení programu
- 2 pracovní režimy programový/manuální
- kontinuální a pulzní režim
- regulace výkonu
- automatický test výkonu zářičů
- přednastavené programy
- ochranné brýle 2 ks (ve vlnové délce v parametrech dle výkonu přístroje)
- infračervená laserová sprcha IR, 800mW, 830 nm
- infračervená laserová sonda IR, 200 mW, 830 nm
- přístrojový stolek s integrovaným laserem a ramenem s držákem na laserovou sprchu i sondu
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## část 6 technická specif.
Část 6
Terapeutický laser včetně scanneru - bezobslužný
Biostimulační laser se scannerem pro bezobslužnou aplikaci laserové terapie na větší plochu.
- laser třídy 3B
- pulsní nebo kontinuální režim - 1-5000 Hz
- možnost připojení laserové sondy a sprchy
- regulace výkonu laserových sond 20,50,75 a 100%
- pracovní cyklus pulsních režimů 25,50 a 75%, impuls 50 us
- ochranné brýle 2 ks (ve vlnové délce v parametrech dle výkonu přístroje)
- automatický test výkonu zářičů
- přednastavené uživatelské programy
- 3 režimy ozařování ošetřené plochy: elipsa, linie, křivka v rámci obdélníku
- nastavení polohy hlavice ve dvou osách
- stojan laseru a skeneru s nastavitelnou výškou aplikačního ramene 60-140 cm kompatibilní v zařízení jako celek
- laserový scanner - R + IR 50/400 mW, 660nm/50mW + 808nm/400 mW
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## část 7 technická specif.
Část 7
Čtyřkomorová galvanická lázeň
Čtyřkomorová galvanická lázeň, u které jsou účinky zaměřeny na léčbu polyneuritid, polyneuralgií, neuroz, arteriosklerotických parestézií, bolestí v kloubech při artrózách atd.
- displej pro zobrazení proudu
- individuální výběr polarity elektrod a druhu terapie
- membránová klávesnice
- min.2 elektrody v jedné vaničce
- možnost nastavení délky procedury
- užívání pro kombinaci končetin
- max. velikost dle potřeb umístění (dxšxv) 1 300x1 000x1 000 mm
- židle kompatibilní dle ergometrie celého zařízení, nosnost min. 150 kg
- materiál vany - sklolaminát s povrchovou gel-coat antibakteriální úpravou
- anatomicky tvarovaný vnitřek vany
- pohodlný prostor pro sezení pacienta na židli mimo vanu
- uživatelská vlídnost, intuitivní ovládání
- jednoduchá demontáž a montáž krytů (paneláže) vany při servisním zásahu
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## část 8 technická specif.
Část 8
Terapeutický ultrazvuk s hands free ultrazvukovou hlavicí
Použití ultrazvukové terapie s možností bezobslužného aplikátoru
- přístroj pro aplikaci terapeutického ultrazvuku
- 2 nezávislé výstupy
- možnost připojit bezoslužnou ultrazvukovou hlavici
- bezobslužná ultrazvuková hlavice
- hlavice k manuální terapii min. 4cm2, min. výkon 2W/cm2
- multifrekvenční systém umožňující použití dvou různých frekvencí ultrazvuku 1 a 3 MHz
- pozice pro přednastavené protokoly
- pozice pro vlastní uživatelské protokoly
- barevný dotykový displej
- akustická a vizuální kontrola kontaktu hlavice s pacientem
- rovnoměrné dávkování ultrazvukové energie v ošetřované oblasti
- technologie rotujícího pole
- dostatečná velikost ultrazvukového aplikátoru min. 10 cm2
a) kupní cena smluvní - dodávka, montáž a zprovoznění v místě plnění, instruktáž zaměstnanců, dokumentace, záruční servis po dobu záruky, prohlídky | 0

## Seznam komponent
Seznam komponentů a prvků, vč počtu kusů, které bude nutné vyměnit po dobu pozáručního servisu
Dodávka zdravotnické techniky
Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
Dodavatel:
Seznam komponentů a prvků, vč počtu kusů, které bude nutné vyměnit po dobu pozáručního servisu
Část | Název přístroje
1. | Přístroj pro aplikaci elektroléčebných proudů + vakuová jednotka
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Část | Název přístroje
2. | Přístroj pro neuro-fyzikální rehabilitaci
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Část | Název přístroje
3. | Přístroj pro vakuově kompresní terapii
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Část | Název přístroje
4. | Motorová dlaha na horní končetiny
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Část | Název přístroje
5. | Terapeutický laser včetně sondy a sprchy
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Část | Název přístroje
6. | Terapeutický laser včetně scanneru - bezobslužný
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Část | Název přístroje
7. | Čtyřkomorová galvanická lázeň
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Část | Název přístroje
8. | Terapeutický ultrazvuk s hands free ultrazvukovou hlavicí
| Popis položky | Počet ks vyměňovaného komponentu po dobu trvání pozáručního servisu (48 měsíců)* | Cena za 1ks/bez DPH | Cena za celkem v Kč bez DPH
a) |  |  | 0 | 0
b) |  |  | 0 | 0
c) |  |  | 0 | 0
d) |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  | 0
Vyplňují se žlutá pole, v případě potřeby je možno přidat řádky s položkami.
v
datum
jméno a příjmení oprávněného zástupce dodavatele
postavení zástupce u dodavatele
vlastnoruční podpis
*Pozn.: Počet kusů je stanoven pro případ běžného užívání přístroje dle pokynů výrobce, výjma případů vad způsobených zaviněně porušením povinností ze strany zadavatele. V případě výměny komponent z důvodů vad způsobených zaviněně porušením povinností ze strany zadavatele, se tato výměna nezapočítává do počtu komponent uvedených účastníkem. Zadavatel však bude komponenty objednávat za ceny uvedené účastníkem. Tyto ceny jsou pro účastníka závazné po celou dobu trvání smlouvy (vč. pozáručního servisu).