## suchá masážní vana
Cenová nabídka, technická specifikace výrobku
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část I - suchá masážní vana
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | suchá masážní vana | je vyžadováno
2. | otočný ovládací panel s dotykovým barevným desplejem | je vyžadováno
3. | možnost výběru pravé nebo levé varianty ovládacích prvků dle požadavků na pozici v místnosti | je vyžadováno
4. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
5. | počet masážních zón | min 5
6. | počet pohyblivých masážních trysek | min 2
7. | možnost nastavení intenzity v rozsahu | min 0 - 5 bar
8. | počet masážních technik | min 5
9. | zpevněná plocha pro nasedání hůře mobilních klientů | je vyžadováno
10. | možnost individuálního nastavení masáže dle proporcí klienta | je vyžadováno
11. | nosnost | min 200 kg
12. | napájení | 230 V/ 50 Hz
13. | kapacita vody | min 420 l
14. | rozměry (délka x šířka x výška v mm) | min 2150 x 1000 x 570 max 2250 x 1050 x 600
15. | zařízení schopné nepřetržitého provozu po dobu 12 hodin každý kalendářní den (tj. včetně sobot a nedělí), s maximální délkou dvou provozních přestávek zařízení v délce trvání třicet minut, které mohou být provedeny kdykoli v průběhu dvanáctihodinové provozní doby zařízení. | je vyžadováno
16. | individuální regulace intenzity masážní trysky | je vyžadováno
17. | individuální nastavení času procedury | je vyžadováno
18. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | je vyžadováno
19. | technologie chlazení s připojením na vodu a odpad | je vyžadováno
20. | maximální velikost montážního otvoru (dveře do místnosti) | max 80 cm / 197 cm
21. | přístupnost pro servis vany max ze 3 stran | je vyžadováno
22. | automatické snížení intenzity masáže v oblasti krku | je vyžadováno
23. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
24. | minimální požadovaná životnost v letech | min. 10 let
| Celková kupní cena dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
pol. | cena pozáručního servisu (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let
25. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy | 1 rok | 0 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let | Cena celkem v Kč bez DPH
26. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 písm. a) smlouvy | 1 hodina | 0 | 80 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let | Cena celkem v Kč bez DPH
27. | Cena za výjezd servisního technika do místa plnění dle čl. IV. odst. 3 písm. b) smlouvy | 1 výjezd | 0 | 40 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Datum: ………………………………………………………..
Jméno oprávněného zástupce za dodavatele: …………………………………………………………..
Podpis zástupce: ……………………………………………………………….