## vana pro podvodní masáž
Cenová nabídka, technická specifikace výrobku
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část II - vana pro podvodní masáž (účastník vyplní cenu za 1ks a v řádku 54 je vzorec pro výpočet dodávky 2 ks)
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | vana určená pro podvodní masáž | je vyžadováno
2. | pneumatické ovládání | je vyžadováno
3. | ruční masážní tryska s hadicí | je vyžadováno
4. | regulace tlaku | min 0 - 4,5 bar
5. | ochrana čerpadla před chodem na sucho | je vyžadováno
6. | přivzdušnění v ruční trysce | funkce otevřeno/zavřeno
7. | ukazatel teploty vody | analogový
8. | ukazatel tlaku v ruční trysce | analogový
9. | oplachová sprcha | je vyžadováno
10. | materiál vany | akrylát s antibakteriální úpravou
11. | barevné provedení opláštění vany | bílé
12. | anatomicky tvarovaný skelet vany - u nohou stupně k zapření dolních končetin | min 2 stupně max 3 stupně
13. | ovládací komponenty | nerezové
14. | nerezová madla pro pohodlné provádění terapie | min 2
15. | odnímatelný podhlavník s nafukovacím límcem | je vyžadováno
16. | rozměry (délka x šířka x výška) v mm | min 2400 x 1000 x 1000 max 2600 x 1000 x 1200
17. | užitný objem vody | min 340 l
18. | max objem vody | max 550 l
19. | doba napouštění (při max otevření ventilů a tlaku 300 kPa) | max do 6 min
20. | doba vypouštění (při průměru odpadového potrubí 100 mm) | max do 5 min
21. | napětí | 230 V/50 Hz
22. | hmotnost | max 275 kg
23. | přívod teplé a studené vody | 2x1"
24. | výpusť vody do recyklace | je vyžadováno
25. | nápusť vody z recyklace | je vyžadováno
26. | nápusť vody - nerezová | je vyžadováno
27. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
28. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | min 24 měsíců
29. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
30. | minimální požadovaná životnost v letech | min 15 let
| Celková kupní cena dle čl. IV. odst. 1 smlouvy (1ks) |  | 0
pol. | cena pozáručního servisu (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH po zbývající dobu požadované min. životnosti 15 let
31. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy | 1 rok | 0 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 15 let | Cena celkem v Kč bez DPH
32. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 písm. a) smlouvy | 1 hodina | 0 | 130 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 15 let | Cena celkem v Kč bez DPH
33. | Cena za výjezd servisního technika do místa plnění dle čl. IV. odst. 3 písm. b) smlouvy | 1 výjezd | 0 | 65 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Datum: ………………………………………………………..
Jméno oprávněného zástupce za dodavatele: …………………………………………………………..
Podpis zástupce: ……………………………………………………………….