## 4komorová galv. vana
Cenová nabídka, technická specifikace výrobku
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část III - 4 komorová galvanická koupel + sprcha
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | vana určená pro čtyřkomorovou galvanickou koupel + sprcha | je vyžadováno
2. | manuální vzduchová tlačítka | je vyžadováno
3. | termostatická baterie | je vyžadováno
4. | barevná dotyková obrazovka | je vyžadováno
5. | přesnost měření proudu | max +/- 10 % z plného rozsahu
6. | přesnost měření času | max +/- 5s/ hod
7. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
8. | rozsah proudu v jedné vaničce | min 25 - 500 mA
9. | galvanické proudy | je vyžadováno
10. | diadynamické proudy | je vyžadováno
11. | farradayové proudy | je vyžadováno
12. | rozsah křížového proudu | min 0 - 30 mA
13. | rychlost změny proudu ve vaničce | max 50 mA/s
14. | rychlost změny proudu křížového | max 4 mA/s
15. | regulace pracovního proudu ve vaničce krok | max 2,0 mA
16. | regulace pracovního proudu křížového krok | max 0,2 mA
17. | možnost volby polarity při každé elektrodě | je vyžadováno
18. | signalizace polarity při každé elektrodě | je vyžadováno
19. | počet elektrod ve vaničkách | min 8 - max 9
20. | vypouštění do kanalizace | manuální
21. | napouštění vody | manuální
22. | napouštěcí ventily | nerezové
23. | ovládací prvky vany | nerezové
24. | rozměry (délka x šířka x výška) v mm | max 1500 x 1000 x 1000
25. | užitný objem vaničky na nohy | min 2 x 14 l
26. | užitný objem vaničky na ruce | min 2 x 12 l
27. | napětí | 230 V/50 (60) Hz
28. | příkon | max 2500 VA
29. | přívod teplé a studené vody | je vyžadováno
30. | maximální velikost montážního otvoru (dveře do místnosti) | max 80 cm / 197 cm
31. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | je vyžadováno
32. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
33. | minimální požadovaná životnost v letech | min 10 let
| Celková kupní cena dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
pol. | cena pozáručního servisu (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let
34. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy | 1 rok | 0 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let | Cena celkem v Kč bez DPH
35. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 písm. a) smlouvy | 1 hodina | 0 | 80 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let | Cena celkem v Kč bez DPH
36. | Cena za výjezd servisního technika do místa plnění dle čl. IV. odst. 3 písm. b) smlouvy | 1 výjezd | 0 | 40 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Datum: ………………………………………………………..
Jméno oprávněného zástupce za dodavatele: …………………………………………………………..
Podpis zástupce: ……………………………………………………………….