## Motodlaha
Cenová nabídka, technická specifikace výrobku
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů – opakované řízení části IV. - Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | přístroj pro plynulé pasivní cvičení - ošetření dolní končetiny | je vyžadováno
2. | přístroj určený pro klienta o výšce v rozsahu | min 120 - 200 cm
3. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
4. | rozsah pohybu do flexe v kolením kloubu | min 120 °
5. | rozsah pohybu do extenze v kolením kloubu | min 10 °
6. | rozsah pohybu do flexe v kyčelním kloubu | min 115 °
7. | možnost libovolné změny strany (levá/pravá končetina) bez nutnosti přstavby přístroje | je vyžadováno
8. | nastavení přístroje dle anatomických potřeb klienta | je vyžadováno
9. | plynulé nastavení rozsahu pohybu | je vyžadováno
10. | nosnost jedné končetiny | min 25 kg
11. | hmotnost | max 12 kg
12. | rychlost pohybu v rozsahu | min 20 ° - 200 °/ minutu
13. | individuální nstavení rychlosti pohybu | je vyžadováno
14. | rozměry v mm | max 400 cm x 1000 cm
15. | individuální nastavení doby terapie | je vyžadováno
16. | podpěry stehna a lýtka a botička | je vyžadováno
17. | omyvatelný a dezinfikovatelný materiál | je vyžadováno
18. | individuální nastavení postupného zvyšování rozsahu pohybu | je vyžadováno
19. | individuální nastavení pauzy ve flexi/extenzi | je vyžadováno
20. | individuální nastavení možnosti pomalého navýšení max rozsahu o 5 ° | je vyžadováno
21. | individuální nastavení možnosti četnějšího opakování posledních 10 ° rozsahu pohybu | je vyžadováno
22. | zpětný chod - bezpečnostní prvek | je vyžadováno
23. | pohotovostní stop funkce | je vyžadováno
24. | protiskluzová podložka | je vyžadováno
25. | transportní vozík | je vyžadováno
26. | záruční lhůta min 24 měsíců | je vyžadováno
27. | dálkové ovládání s paměťovou kartou pacienta | je vyžadováno
28. | jednoduchý display s obrázky | je vyžadováno
29. | možnost uchování léčebných dat na čipové kartě v ovladači | je vyžadováno
30. | možnost přenosu léčebných dat z čipové karty do PC | je vyžadováno
31. | připojení elektrického napájení | 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
32. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
33. | minimální požadovaná životnost v letech | min 15 let
| Celková kupní cena dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
pol. | cena pozáručního servisu (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH po zbývající dobu požadované min. životnosti 15 let
34. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy | 1 rok | 0 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 15 let | Cena celkem v Kč bez DPH
35. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 písm. a) smlouvy | 1 hodina | 0 | 130 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 15 let | Cena celkem v Kč bez DPH
36. | Cena za výjezd servisního technika do místa plnění dle čl. IV. odst. 3 písm. b) smlouvy | 1 výjezd | 0 | 65 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Datum: ………………………………………………………..
Jméno oprávněného zástupce za dodavatele: …………………………………………………………..
Podpis zástupce: ……………………………………………………………….