## Přístrojová lymfodrenáž
Cenová nabídka, technická specifikace
Zakázka: Dodávka přístrojů pro lymfodrenáž
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | požadovaný počet kusů k dodání | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | přístroj pro lymfodrenáž nohou, rukou a středu těla | je vyžadováno | 2
2. | určeno pro aplikátory s počtem komor | min. 8 - 24 | x
3. | barevný dotykový displej | min. 5" | x
4. | ovládání v českém jazyce | je vyžadováno | x
5. | možnost zobrazení aktuálně pracující komory na displeji | je vyžadováno | x
6. | pracovní režim základní - opakování jednoho vybraného programu | je vyžadováno | x
7. | pracovní režim sekvenční - kombinace programů | min. 3 programy | x
8. | nastavení indiviuálních programů/terapií | je vyžadováno | x
9. | paměť pro programy definované uživatelem | min.400 programů | x
10. | konektor pro připojení aplikátoru | min. 1, max 2 | x
11. | plynulé nastavení tlakového gradientu | 0 - 100% | x
12. | nastavení tlaku spodní hranice | min. 20 mmHg | x
13. | nastavení tlaku horní hranice | min. 160 mmHg | x
14. | samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru | je vyžadováno | x
15. | možnost vypnutí libovolné komory | je vyžadováno | x
16. | počet metod postupu tlaku | min.15 | x
17. | vyfukování aplikátorů po ukončení terapie - automaticky | je vyžadováno | x
18. | načtení aplikátorů - automaticky - autodetekce | je vyžadováno | x
19. | aplikátory s překrývajícím se řazením komor (šupinovitě) | je vyžadováno | x
20. | aplikátory z hygienického omyvatelného materiálu | je vyžadováno | x
21. | aplikátor pro horní končetinu včetně prsní komory s počtem komor | min. 8 | 2
22. | aplikátor kalhoty pro dolní končetiny - uzavírání na zip s počtem komor | min. 24 | 2
23. | rozšiřující pásy pro aplikátor kalhoty s uzavíráním na zip pro každou nohavici | je vyžadováno | 4
24. | konektor/rozdvojka pro připojení 2 aplikátorů pro horní končetiny | je vyžadováno | 1
25. | přístrojový stolek - pojízdný na kolečkách | je vyžadováno | 2
26. | záruční lhůta min. 24 měsíců | je vyžadováno | x
27. | rozměry přístroje maximálně (š x v x h) v mm | 350 x 200 x 300 | x
28. | připojení elektrického napájení | 100 – 120 V nebo 200 - 240 V | x
29. | maximální příkon řídící jednotky | 70 W / 240 VA | x
30. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno | x
31. | minimální požadovaná životnost v letech | min 10 let | x
| Celková kupní cena dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  |  | 0
pol. | cena pozáručního servisu (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let
32. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy | 1 rok | 0 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let | cena celkem v Kč bez DPH
33. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 písm. a) smlouvy | 1 hodina | 0 | 80 | 0
pol. | cena pozáručních oprav vad (po dobu 24 měsíční záruční lhůty je zahrnuto v kupní ceně) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | předpokládaný počet po zbývající dobu požadované min. životnosti 10 let | Cena celkem v Kč bez DPH
34. | Cena za výjezd servisního technika do místa plnění dle čl. IV. odst. 3 písm. b) smlouvy | 1 výjezd | 0 | 16 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Datum: ………………………………………………………..
Jméno oprávněného zástupce za dodavatele: …………………………………………………………..
Podpis zástupce: ……………………………………………………………….