## Suchá masážní vana
Technická specifikace a cenová nabídka
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část VIII - suchá masážní vana
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | suchá masážní vana | je vyžadováno
2. | otočný ovládací panel s dotykovým barevným displejem | je vyžadováno
3. | možnost výběru pravé nebo levé varianty ovládacích prvků dle požadavků na pozici v místnosti | je vyžadováno
4. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
5. | počet masážních zón | min 5
6. | počet pohyblivých masážních trysek | min 2
7. | možnost nastavení intenzity v rozsahu | min 0 - 5 bar
8. | individuální regulace intenzity masážní trysky | je vyžadováno
9. | počet masážních technik | min 5
10. | oboustranná zpevněná plocha pro nasedání hůře mobilních klientů | je vyžadováno
11. | možnost individuálního nastavení masáže dle proporcí klienta | je vyžadováno
12. | nosnost | min 200 kg
13. | přípojka o napětí | 230 V/ 50 Hz
14. | objem - kapacita vody | min 420 l
15. | rozměry (délka x šířka x výška v mm) | min 2150 x 1000 x 570 max 2250 x 1050 x 600
16. | zařízení schopné nepřetržitého provozu po dobu 12 hodin každý kalendářní den (tj. včetně sobot a nedělí), s maximální délkou dvou provozních přestávek zařízení v délce trvání třicet minut, které mohou být provedeny kdykoli v průběhu dvanáctihodinové provozní doby zařízení | je vyžadováno
17. | zařízení musí být schopné nepřetržitého provozu po dobu 12 hodin každý kalendářní den (tj. včetně sobot a nedělí), s maximální délkou dvou provozních přestávek zařízení v délce trvání třicet minut, které mohou být provedeny kdykoli v průběhu dvanáctihodinové provozní doby zařízení a to při chlazení pouze vzduchem | je vyžadováno
18. | individuální nastavení času terapie | je vyžadováno
19. | technologie chlazení s připojením na vodu a odpad | je vyžadováno
20. | přístupnost pro servis vany ze 2 podélných stran | je vyžadováno
21. | automatické snížení intenzity masáže v oblasti krku | je vyžadováno
22. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | je vyžadováno
23. | maximální velikost montážního otvoru (dveře do místnosti) | 77 cm/ 197 cm
24. | minimální požadovaná životnost v letech | min 10 let
25. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení 24 měsíční záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za 8 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
26. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za 8 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za 8 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
27. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 40 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0