## Defibrilátor
Technická specifikace a cenová nabídka |  | Bude použita pro případ nabízené záruční lhůty delší než 2 roky
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část I - defibrilátor 2ks
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | automatizovaný přenosný externí defibrilátor | je vyžadováno
2. | displej pro kontrolu stavu přístroje a baterie | je vyžadováno
3. | hlasové navádění uživatele v českém jazyce | je vyžadováno
4. | napájení - nedobíjecí lithiová baterie s životností min. 5 let (bez výbojů) a nebo min 110 výbojů. | je vyžadováno
5. | bifázická CCD technologie | je vyžadováno
6. | detekce kardiostimulátoru, ventrikulární fibrilace, ventrikulární tachykardie | je vyžadováno
7. | snadná výměna baterie uživatelem | je vyžadováno
8. | generování elektrošoků na úrovních rozsahu | min 40 - 360 J
9. | čas nabíjení elektrod pro výboj | max 12 sekund
10. | srdeční frekvence v minimálním rozpětí | 30 - 300/min
11. | životnost elektrod (při nepoužívání) | min 3 roky
12. | délka kabelů elektrod | min 1 m
13. | čas analýzy potřeby výboje | max 12 sekund
14. | odolnost (proti vodě a otřesům) | min IP 55
15. | hmotnost | max 2 kg
16. | rozměry v mm (délka x šířka x výška) | max 300 x 300 x 90
17. | záruční lhůta min 24 měsíců | je vyžadováno
18. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
19. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
20. | minimální životnost přístroje v letech | min 10 let
| Kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy za 1 ks |  | 0
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy za oba kusy |  | 0
| Délka trvání záruční lhůty (min. 2 roky) nabídnuté závazně dodavatelem | Počet let záruční lhůty
| Závazná záruční lhůta musí být nabídnuta v plném rozsahu dle smlouvy a v plném rozsahu všech činností, oprávnění a povinností, s nimiž je ve smyslu smlouvy spojena |  | nutno uvést, bez tohoto údaje jsou další návazné výpočty neplatné
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístrojů (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
21. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy (souhrnná za oba nakupované defibrilátory dohromady) V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou dále zahrnuty náklady na náhradní díly - elektrody, vyměňované po dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí defibrilátorů, a to v souladu s pokynem výrobce a na základě příslušných právních a technických předpisů, nikoli na základě opotřebení při použití defibrilátoru dle pol. 23. | 1 rok (souhrnně za oba nakupované defibrilátory dohromady) | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístrojů (počítáno 5 hodin / rok pozáručního servisu pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístrojů (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
22. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 50 | 0
pol. | Cena náhradních dílů - elektrod | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet sad elektrod za 10 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za 10 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
23. | Cena náhradních dílů - elektrod dle čl. IV. odst. 2 smlouvy Cena náhradních dílů - elektrod, spotřebovaných v jiném režimu než dle pol. 21 (zejm. opotřebené v souvislosti s použitím defibrilátoru) | 1 sada (dvou elektrod) | 0 | 20 sad (40 elektrod) | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0