## Vysokoindukční magnet
Technická specifikace a cenová nabídka |  | Bude použita pro případ nabízené záruční lhůty delší než 2 roky
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část V - přístroj vysokoindukční magnetoterapii
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | elektromagnetický indukční systém | je vyžadováno
2. | indukce minimálně do | 2,5 Tesla
3. | barevný dotykový displej | je vyžadováno
4. | displej o velikosti | min 8 "
5. | možnost sestavení vlastních terapeutických programů | je vyžadováno
6. | pacientská databáze | je vyžadováno
7. | frekvence v minimálním rozsahu | 1 - 150 Hz
8. | modulace intenzity - konstantní, schodovitá, lichoběžníková, sinusová | je vyžadováno
9. | frekvenční modulace - žádná, alternující, lichoběžníková, sinusová, nahodilá | je vyžadováno
10. | Zařízení schopné nepřetržitého provozu po dobu 10 hodin každý kalendářní den (tj. včetně sobot a nedělí), s maximální délkou jedné provozní přestávky zařízení v délce trvání třicet minut, která může být provedena kdykoli v průběhu desetihodinové provozní doby zařízení. | je vyžadováno
11. | kontrola teploty přístroje a aplikátoru proti přehřátí | je vyžadováno
12. | kontrola kvality pulzu | je vyžadováno
13. | aplikátor fokusovaný | je vyžadováno
14. | možnost pokročilých úprav parametrů programů dle potřeb klienta | je vyžadováno
15. | fixace aplikátoru k přístroji pomocí ramene s nastavitelnými klouby v rozsahu 360 ° | je vyžadováno
16. | přístrojový stolek s kolečky | je vyžadováno
17. | přípojka o napětí | 230 V / 50 Hz
18. | záruční lhůta min 24 měsíců | je vyžadováno
19. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
20. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
21. | minimální životnost v letech | min 10 let
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
| Délka trvání záruční lhůty (min. 2 roky) nabídnuté závazně dodavatelem | Počet let záruční lhůty
| Závazná záruční lhůta musí být nabídnuta v plném rozsahu dle smlouvy a v plném rozsahu všech činností, oprávnění a povinností, s nimiž je ve smyslu smlouvy spojena |  | nutno uvést, bez tohoto údaje jsou další návazné výpočty neplatné
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
22. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno 5 hodin / rok pozáručního servisu pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
23. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 50 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0