## Motodlaha pro DK
Technická specifikace a cenová nabídka |  | Bude použita pro případ nabízené záruční lhůty delší než 2 roky
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část VI - motodlaha pro dolní končetinu s přepravním vozíkem
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | přístroj pro pasivní cvičení dolní končetiny - kyčel, koleno, kotník | je vyžadováno
2. | přístroj určený pro klienta o výšce v rozsahu | min 120 - 195 cm
3. | hlezenní modul pro cvičení kotníku | je vyžadováno
4. | rozsah pohybu do flexe v kolenním kloubu | min 120 °
5. | rozsah pohybu do extenze v kolenním kloubu | min - 10 °
6. | rozsah pohybu do flexe v kyčelním kloubu | min 115 °
7. | rozsah pohybu do extenze v kyčelním kloubu | min 0 °
8. | rozsah pohybu do flexe v hlezenním kloubu | min 40 °
9. | rozsah pohybu do extenze v hlezenním kloubu | min -25 °
10. | možnost libovolné změny strany (levá/pravá končetina) bez nutnosti přestavby přístroje | je vyžadováno
11. | nastavení přístroje dle anatomických potřeb klienta | je vyžadováno
12. | plynulé nastavení rozsahu pohybu | je vyžadováno
13. | nosnost končetiny | min 20 kg
14. | hmotnost | max 15 kg
15. | rychlost pohybu v rozsahu | min 40 ° - 350 °/ min
16. | rozměry v mm (délka x šířka) | max 1000 x 400
17. | individuální nastavení doby terapie | je vyžadováno
18. | podpěry stehna a lýtka | je vyžadováno
19. | omyvatelnost s možností použití běžně dostupné desinfekce | je vyžadováno
20. | nastavení postupného rozšiřování rozsahu pohybu v cyklech | je vyžadováno
21. | individuální nastavení rozsahu pohybu podle potřeb pacienta | je vyžadováno
22. | individuální nastavení pauzy ve flexi/extenzi | je vyžadováno
23. | zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení | je vyžadováno
24. | plynulé nstavení rychlosti pohybu | je vyžadováno
25. | bezpečností prvek při nechtěném kontaktu s jiným předmětem nebo vyvinutí protisíly pacienta | je vyžadováno
26. | transportní výškově nastavitelný stolek s kolečky | je vyžadováno
27. | záruční lhůta min 24 měsíců | je vyžadováno
28. | možnost nahrávání vlastních programů terapie | je vyžadováno
29. | jednoduché ovládání na panelu - extenze, flexe, rychlost, čas | je vyžadováno
30. | dálkový ovladač s dotykovým displejem | je vyžadováno
31. | přípojka o napětí | 230 V/ 50 Hz
32. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
33. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
34. | minimální životnost v letech | min 10 let
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
| Délka trvání záruční lhůty (min. 2 roky) nabídnuté závazně dodavatelem | Počet let záruční lhůty
| Závazná záruční lhůta musí být nabídnuta v plném rozsahu dle smlouvy a v plném rozsahu všech činností, oprávnění a povinností, s nimiž je ve smyslu smlouvy spojena |  | nutno uvést, bez tohoto údaje jsou další návazné výpočty neplatné
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
35. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno 5 hodin / rok pozáručního servisu pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
36. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 50 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0