## přístroj pro neurofyzikální reh
Technická specifikace a cenová nabídka
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů - opakované řízení
část VII - přístroj pro neurofyzikální rehabilitaci
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | přístroj pro neuro-fyzikální rehabilitaci pro zlepšení mobility flexibility, fyzické kondice a zpevnění hlubokého stabilizačního systému | je vyžadováno
2. | možnost cvičení v různých polohách - stoj, sed, klek, leh | je vyžadováno
3. | pohyblivá deska s průměrem v mm | min 800
4. | deska vytvářející elisférický pohyb | je vyžadováno
5. | výška desky v mm | max 300
6. | funkce snadného nástupu s výškou desky v mm | max 250
7. | rychlost otáčení vlny do | min 60 otáček / min
8. | úroveň v minimálním rozptylu | 0 ° - 10 °
9. | nastavitelné zrychlení | je vyžadováno
10. | nastavitelné zpomalení | je vyžadováno
11. | možnost individualizace jednotlivých programů v průběhu konkrétního využití přístroje | je vyžadováno
12. | manuální změna směru rotace | je vyžadováno
13. | automatická změna směru rotace | je vyžadováno
14. | dotyková barevná ovládací obrazovka | je vyžadováno
15. | velikost obrazovky | min 10 palců
16. | gripy pro práci s různými odpory | je vyžadováno
17. | vizuální zpětná vazba | je vyžadováno
18. | dynamická posturální analýza | je vyžadováno
19. | možnost přenesení dat do PC | je vyžadováno
20. | elastická lana s úchopy - různé druhy | min 2 páry
21. | podložka kruhová | min 2 ks
22. | podložka kostka molitanová | min 1 ks
23. | nosnost | min 150 kg
24. | hmotnost v kg | max 100 kg
25. | rozměr v mm (délka x šířka x výška) | max 1300 x 1200 x 1500
26. | přípojka o napětí | 230 V / 50 Hz
27. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | je vyžadováno
28. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
29. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
30. | minimální životnost v letech | min 10 let
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
| Délka trvání záruční lhůty (min. 2 roky) nabídnuté závazně dodavatelem | Počet let záruční lhůty
| Závazná záruční lhůta musí být nabídnuta v plném rozsahu dle smlouvy a v plném rozsahu všech činností, oprávnění a povinností, s nimiž je ve smyslu smlouvy spojena |  | nutno uvést, bez tohoto údaje jsou další návazné výpočty neplatné
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
31. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno 5 hodin / rok pozáručního servisu pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
32. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 50 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0