## přístroj pro neurofyzikální reh
Technická specifikace a cenová nabídka
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část IV - krátkovlnná diatermie
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | přístroj pro krátkovlnnou diatermii pro kapacitní a induktivní aplikaci | je vyžadováno
2. | dvoukanálový přístroj | je vyžadováno
3. | barevný dotykový displej | min 5,7"
4. | frekvence pulzů v minimálním rozsahu | 50 - 1500 Hz
5. | délka pulzů v minimánlním rozsahu | 50 - 2000 µs
6. | nastavitelný čas terapie v minimálním rozsahu | 1 - 30 min
7. | výkon v pulzním režimu | min 400 W
8. | výkon v kontinuálním režimu | min 200 W
9. | dvě nastavitelná elektrodová ramena s volností pohybu 360 °, s min. 6 klouby | je vyžadováno
10. | jednokanálová kapacitní aplikace | je vyžadováno
11. | jedno nebo dvoukanálová induktivní aplikace | je vyžadováno
12. | přednastavené protokoly | min 60
13. | možnost uživatelského nastavení vlastních protokolů | min 50
14. | snadná výměna aplikátorů | je vyžadováno
15. | ovládání v českém jazyce | je vyžadováno
16. | induktivní elektroda o Ø140 mm vč. kabelu | 1 ks
17. | kapacitní elektrody o Ø130 mm vč. kabelů a nastavitelných ramen | 2 ks
18. | kabely pro připojení induktivních elektrod | je vyžadováno
19. | bezpečnostní pacientský vypínač | je vyžadováno
20. | stolek pro přístroj s brzditelnými kolečky | je vyžadováno
21. | hmotnost | max 40 kg
22. | přípojka o napětí | 230 V / 50 Hz
23. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | je vyžadováno
24. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
25. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
26. | minimální životnost v letech | min 10 let
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
| Délka trvání záruční lhůty (min. 2 roky) nabídnuté závazně dodavatelem | Počet let záruční lhůty
| Závazná záruční lhůta musí být nabídnuta v plném rozsahu dle smlouvy a v plném rozsahu všech činností, oprávnění a povinností, s nimiž je ve smyslu smlouvy spojena |  | nutno uvést, bez tohoto údaje jsou další návazné výpočty neplatné
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
27. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno 5 hodin / rok pozáručního servisu pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
28. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 50 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0