## Vířivá vana sedací pro DK
Technická specifikace a cenová nabídka
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část VII - sedací rehabilitační vířivá vana pro masáž dolních končetin, beder a kyčlí
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | vana určená pro vířivou masáž dolních končetin, beder a kyčlí | je vyžadováno
2. | materiál vany - akrylát s antibakteriální úpravou | je vyžadováno
3. | užitný objem | min 160 l max 185 l
4. | barva vany | bílá
5. | hydromasážní trysky nerezové | min 29
6. | nezávislé okruhy vířivé masáže | min 2
7. | hydromasážní trysky pro vrchní zónu (bedra, stehna, kyčle) | min 14
8. | hydromasážní trysky pro spodní zónu (lýtka, plosky ) | min 14
9. | trysky pro masáž hemeroidů | je vyžadováno
10. | regulace přivzdušnění hydromasáže | je vyžadováno
11. | nastavení časovače procedury od | min 1 min
12. | nastavení časovače procedury do | min 20 min
13. | termostatická napouštěcí baterie | je vyžadováno
14. | ochrana čerpadla proti chodu na sucho | je vyžadováno
15. | ruční oplachová sprcha | je vyžadováno
16. | ukazatel teploty napouštěné vody i vody ve vaně | je vyžadováno
17. | mechanický proplach hydromasážního systému | je vyžadováno
18. | režimy vířivé masáže minimálně pulzní a kontinuální | je vyžadováno
19. | přívod teplé a studené vody | 3/4 "
20. | bezpečnostní přepad | je vyžadováno
21. | bezpečnostní pacientské tlačítko ALARM | je vyžadováno
22. | rozměry v mm (délka x šířka x výška) | max 1600 x 800 x 1000
23. | maximální velikost montážního otvoru (dveře do místnosti) | max 80 cm / 197 cm
24. | přípojka o napětí | 230 V / 50 Hz
25. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | je vyžadováno
26. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
27. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
28. | minimální životnost v letech | min 10 let
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
| Délka trvání záruční lhůty (min. 2 roky) nabídnuté závazně dodavatelem | Počet let záruční lhůty
| Závazná záruční lhůta musí být nabídnuta v plném rozsahu dle smlouvy a v plném rozsahu všech činností, oprávnění a povinností, s nimiž je ve smyslu smlouvy spojena |  | nutno uvést, bez tohoto údaje jsou další návazné výpočty neplatné
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
29. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno 5 hodin / rok pozáručního servisu pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 10 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
30. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 50 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0