## Vířivá vana pro HK
Technická specifikace a cenová nabídka
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů
část IX - vířivá vana pro masáž horních končetin
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | vana určená pro vířivou masáž horních končetin | je vyžadováno
2. | materiál vany - akrylát s antibakteriální úpravou | je vyžadováno
3. | užitný objem | min 25 l - max 30 l
4. | bezpečnostní přepad | je vyžadováno
5. | hydromasážní trysky | min 12
6. | hydromasážní trysky po celém vnitřním obvodu vany | je vyžadováno
7. | regulace přivzdušnění hydromasáže | je vyžadováno
8. | nastavení časovače procedury po minutách v rozsahu minimálně | od 1 min do 20 min
9. | termostatická napouštěcí baterie | je vyžadováno
10. | ochrana čerpadla proti chodu na sucho | je vyžadováno
11. | ruční oplachová sprcha | je vyžadováno
12. | ukazatel teploty vody na ovládacím panelu | je vyžadováno
13. | mechanický proplach hydromasážního systému | je vyžadováno
14. | režimy vířivé masáže minimálně pulzní a kontinuální | je vyžadováno
15. | přívod teplé a studené vody | 3/4 "
16. | barva vany | bílá
17. | rozměry v mm (délka x šířka x výška) | max 1050 x 800 x 1050
18. | maximální velikost montážního otvoru (dveře do místnosti) | max 80 cm / 197 cm
19. | přípojka o napětí | 230 V / 50 Hz
20. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | je vyžadováno
21. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
22. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
23. | minimální životnost v letech | min 15 let
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení 24 měsíční záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za 13 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
24. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za 13 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za 13 let (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
25. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 65 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0