## Vana pro PM a vířivku
Technická specifikace a cenová nabídka
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů - opakované řízení
část III - vana pro podvodní masáž a vířivku
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | vana určená pro podvodní masáž a vířivku | je vyžadováno
2. | pneumatické ovládání | je vyžadováno
3. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
4. | ruční masážní tryska s hadicí | je vyžadováno
5. | regulace tlaku masážní trysky | min 0 - 4,5 bar
6. | ochrana čerpadla před chodem na sucho | je vyžadováno
7. | přivzdušnění v ruční trysce | funkce otevřeno/zavřeno
8. | hydromasážní trysky směrově nastavitelné | min 32
9. | - miditrysky | min 10
10. | - mikrotrysky | min 22
11. | nezávislé zóny vířivé masáže | min 3
12. | kontinuální režim vířivé masáže | je vyžadováno
13. | plynulá regulace přivzdušnění | je vyžadováno
14. | mechanický proplach hydromasážního systému | je vyžadováno
15. | analogový ukazatel teploty napouštěné vody | je vyžadováno
16. | analogový ukazatel tlaku v ruční trysce | je vyžadováno
17. | ruční oplachová sprcha | je vyžadováno
18. | materiál vany | akrylát s antibakteriální úpravou
19. | anatomicky tvarovaný skelet vany - u nohou stupně k zapření dolních končetin | min 2 stupně max 3 stupně
20. | barva opláštění vany | bílá
21. | ovládací komponenty | nerezové
22. | nerezová madla pro pohodlné provádění terapie | min 2
23. | odnímatelný podhlavník | min 1
24. | rozměry (délka x šířka x výška) v mm | max 2465 x 1000 x 1025 min 2450 x 950 x 950
25. | užitný objem vody / maximální objem vody | min 375 l / max 475 l
26. | doba napouštění (při max otevření ventilů a tlaku 300 kPa) | max do 6 min
27. | doba vypouštění (při průměru odpadového potrubí 100 mm) | max do 5 min
28. | chromoterapie na vnitřním obvodu vany | min 30 bodová
29. | dvoupolohová opěrka nohou z nerezové oceli | je vyžadováno
30. | přípojka o napětí | 400 V/50 Hz
31. | hmotnost vany | max 280 kg
32. | přívod teplé a studené vody | 2x1"
33. | výpusť vody do recyklace | je vyžadováno
34. | nápusť vody z recyklace | je vyžadováno
35. | nápusť vody - nerezová | je vyžadováno
36. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | je vyžadováno
37. | maximální velikost montážního otvoru (dveře do místnosti) | max 80 cm / 197 cm
38. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
39. | minimální požadovaná životnost v letech | min 15 let
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy |  | 0
| Délka trvání záruční lhůty (min. 2 roky) nabídnuté závazně dodavatelem | Počet let záruční lhůty
| Závazná záruční lhůta musí být nabídnuta v plném rozsahu dle smlouvy a v plném rozsahu všech činností, oprávnění a povinností, s nimiž je ve smyslu smlouvy spojena |  | nutno uvést, bez tohoto údaje jsou další návazné výpočty neplatné
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 15 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
40. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za dobu od skončení záruční doby do 15 let od předání a převzetí přístroje (počítáno 5 hodin / rok pozáručního servisu pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 15 let od předání a převzetí přístroje (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
41. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 75 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0