## Přístroj pro vakuově-kompresní
Technická specifikace a cenová nabídka
Zakázka: Dodávka zdravotních a rehabilitačních přístrojů - opakované řízení
část IV - přístroj pro vakuově-kompresní terapii (2ks)
Účastník vyplní takto označená pole:
Název účastníka:
č.pol. | název položky | technická specifikace | účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | účastník uvede technické parametry nabízeného zařízení nad rámec minimálních požadavků | riziková třída ZP | periodicita BTK v letech | obchodní název prostředku | název výrobce
1. | přístroj pro vakuově-kompresní terapii | je vyžadováno
2. | aplikační válec | je vyžadováno
3. | vestavěný ovládací počítač | je vyžadováno
4. | dotykový grafický displej | je vyžadováno
5. | elektronické ovládání výšky a náklonu válce | je vyžadováno
6. | hmotnost přístroje | max 85 kg
7. | zabrzditelná kolečka na přístroji pro jednodušší manipulaci | je vyžadováno
8. | tlak produkovaný v aplikátoru od | min - 15 kPa
9. | tlak produkovaný v aplikátoru do | min + 15 kPa
10. | tlak produkovaný v manžetě | max 25 kPa
11. | tlak kompresoru od | min - 25 kPa
12. | tlak kompresoru do | min + 25 kPa
13. | rozměry přístroje v mm (šířka x hloubka x výška) | max 1200 x 1100 x 1300
14. | rozměry aplikačního válce v mm (délka x průměr) | min 1000 x 300 max 1100 x 400
15. | polohovací křeslo | je vyžadováno
16. | těsnící manžety - různé velikosti (XS, S, M, L, XL, XXL) | 6 ks na přístroj
17. | náhradní těsnící manžety - různé velikosti (XS, S, M, L, XL, XXL) | 6 ks na přístroj
18. | opěrné a uzavírací mezikruží - různé velikosti | 12 ks na přístroj
19. | individuální nastavení doby terapie | je vyžadováno
20. | individuální nastavení přetlaku i podtlaku | je vyžadováno
21. | možnost individualizace jednotlivých programů v průběhu konkrétního využití přístroje | je vyžadováno
22. | přípojka o napětí | 230 V / 50 Hz
23. | záruční lhůta minimálně 24 měsíců | je vyžadováno
24. | certifikace profesionálního zdravotnického prostředku | je vyžadováno
25. | instalace a doprava, zaškolení obsluhy, manuál v českém jazyce | je vyžadováno
26. | minimální životnost v letech | min 8 let
| Kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy za 1 ks |  | 0
| Celková kupní cena v Kč bez DPH dle čl. IV. odst. 1 smlouvy za oba kusy |  | 0
| Délka trvání záruční lhůty (min. 2 roky) nabídnuté závazně dodavatelem | Počet let záruční lhůty
| Závazná záruční lhůta musí být nabídnuta v plném rozsahu dle smlouvy a v plném rozsahu všech činností, oprávnění a povinností, s nimiž je ve smyslu smlouvy spojena |  | nutno uvést, bez tohoto údaje jsou další návazné výpočty neplatné
pol. | Cena pozáručního servisu (od skončení záruční lhůty) | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 8 let od předání a převzetí přístrojů (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
27. | Cena pozáručního servisu (vč. BTK) dle čl. IV. odst. 2 smlouvy (souhrnná za oba nakupované přístroje pro vakuově-kompresní terapii dohromady) V ceně pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním pozáručního servisu vč. BTK dle čl. IV. odst. 2 smlouvy) | 1 rok (souhrnně za oba nakupované přístroje dohromady) | 0 | 0
pol. | Cena pozáručních oprav vad | MJ | cena za 1 MJ bez DPH | Předpokládaný počet hodin za dobu od skončení záruční doby do 8 let od předání a převzetí přístrojů (počítáno 5 hodin / rok pozáručního servisu pro účely porovnatelného hodnocení nabídek) | Cena celkem v Kč bez DPH za dobu od skončení záruční doby do 8 let od předání a převzetí přístrojů (počítáno pro účely porovnatelného hodnocení nabídek)
28. | Cena práce servisního technika dle čl. IV. odst. 3 smlouvy V ceně práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad čl. IV. odst. 3 smlouvy jsou již zahrnuty všechny náklady na výjezd technika (doprava, cestovné, promeškaný čas, ostatní výdaje a náklady, související se zajištěním práce servisního technika v rámci pozáručních oprav vad dle čl. IV. odst. 3 smlouvy) | 1 hodina | 0 | 40 | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0